蓝港HOLTER动态心电图分析系统

常见故障与排除方法列表

|  | 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑无法开机或无法正常使用 | 电脑发生故障 | 与当地电脑维修人员联系 |
| 2 | 打印机无法打印 | 打印机连接问题、打印机设置问题、打印机卡纸、打印机故障 | 检查打印电缆、打印参数设置、清除卡纸或与打印机厂家联系 |
| 3 | 本系统软件无法正常运行 | 参数设置有误、自行安装无关软件、感染病毒 | 设置正确参数、卸载其他软件、清除病毒重新安装本软件 |
| 4 | 记录器无法记录心电图 | 没有插卡、卡上数据没有清除 | 插入存储卡、清除存储卡上数据 |
| 5 | 记录不满24小时 | 电池电量不足、记录器功耗过大 | 更换电池、设备返回维修 |
| 6 | 记录器数据无法传输到电脑 | 存储卡故障、读卡器故障、电脑容量不足 | 格式化存储卡、更换读卡器、删除电脑部分数据 |
| 7 | 病人运动时干扰特别大 | 电极与皮肤接触不好、导联线接触不良 | 清理皮肤、更换电极、更换导联线 |
| 8 | 分析心电图时判断不准确 | 参数设置不合适 | 更改参数（具体见说明书） |
| 9 | 软件界面显示不正常 | 显示参数设置不合适 | 将显示设置调整为相应的分辨率和字体 |
| 10 | 分析心电图时出现错误 | 操作有误、数据干扰过大 | 严格按操作规范操作、降低干扰 |

蓝港运动负荷心电测试系统

常见故障与排除方法列表

|  | 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑无法开机或无法正常使用 | 电脑发生故障 | 与当地电脑维修人员联系 |
| 2 | 打印机无法打印 | 打印机连接问题、打印机设置问题、打印机卡纸、打印机故障 | 检查打印电缆、打印参数设置、清除卡纸或与打印机厂家联系 |
| 3 | 本系统软件无法正常运行 | 参数设置有误、自行安装无关软件、感染病毒 | 设置正确参数、卸载其他软件、清除病毒重新安装本软件 |
| 4 | 设备无法采集心电图 | 采集盒、导联线连接有误或出现故障 | 检查连接情况 |
| 5 | 无法由电脑控制跑台 | 跑台通讯电缆连接有误 | 检查电缆连接 |
| 6 | 跑台运行时突然停止 | 电源电压不稳 | 连接独立电源或加稳压器 |
| 7 | 病人运动时干扰特别大 | 电极与皮肤接触不好、导联线接触不良、没有连接地线 | 清理皮肤、更换电极、更换导联线、连接地线 |
| 8 | 分析心电图时判断不准确 | 参数设置不合适 | 更改参数（具体见说明书） |
| 9 | 软件界面显示不正常 | 显示参数设置不合适 | 将显示设置调整为相应的分辨率和字体 |
| 10 | 分析心电图时出现错误 | 操作有误、数据干扰过大 | 严格按操作规范操作、降低干扰 |

蓝港心电工作站系统

常见故障与排除方法列表

|  | 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑无法开机或无法正常使用 | 电脑发生故障 | 与当地电脑维修人员联系 |
| 2 | 打印机无法打印 | 打印机连接问题、打印机设置问题、打印机卡纸、打印机故障 | 检查打印电缆、打印参数设置、清除卡纸或与打印机厂家联系 |
| 3 | 本系统软件无法正常运行 | 参数设置有误、自行安装无关软件、感染病毒 | 设置正确参数、卸载其他软件、清除病毒重新安装本软件 |
| 4 | 设备无法采集心电图 | 采集盒、导联线连接有误或出现故障 | 检查连接情况 |
| 5 | 干扰特别大 | 电极与皮肤接触不好、导联线接触不良、没有连接地线 | 清理皮肤、更换导联线、连接地线 |
| 6 | 软件界面显示不正常 | 显示参数设置不合适 | 将显示设置调整为相应的分辨率和字体 |